|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС» Руководитель ГЦИ СИ |
|  | _______________ В.Н. Яншин «30» января 2007 г. |

#### ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства испытательные комплектные

«Сатурн-М», «Сатурн-М1»

#### Методика поверки

МОСКВА  2007 г.

#### Государственная система обеспечения единства измерений

Устройства испытательные комплектные «Сатурн-М», «Сатурн-М1»

#### Методика поверки

#### ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика поверки распространяется на устройства испытательные комплектные «Сатурн-М», «Сатурн-М1» (в дальнейшем – устройства), предназначенные для измерений силы переменного тока при проверке и настройке электромеханических и электронных реле тока и времени, применяемых в системе релейной защиты и автоматики распределительных сетей, агрегатов, генераторов и двигателей напряжением 0,4 и 6–35 кВ, и  устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал – 1 год.

Поверка устройств, применяемых в сферах государственного метрологического контроля и надзора, должна производиться в соответствии с требованиями настоящей методики поверки.

#### 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Операции поверки

| Наименование операции | № пункта | Первичная поверка | Периодическая поверка |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |
| Опробование | 6.2 | Да | Да |
| Определение основной приведеннойпогрешности измерений силы тока | 6.3 | Да | Да |
| Определение основной абсолютнойпогрешности измерений времени срабатывания и отпускания контактов | 6.4 | Да | Да |

#### 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

# Эталонные и вспомогательные средства поверки и их основные метрологические характеристики перечислены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование | Требуемый диапазон | Требуемые класс точности, погрешность, разрешение | Рекомендуемый тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Амперметр переменного тока | 0 — 5 А 0 — 25 А 0 — 50 А 0 — 100 А | 1,5 % | Измерительный комплект К540 с трансформаторами тока МФ0200, И523 |
| 2 Вольтметр переменного тока | 0 — 250 В | 1,5 % |  |
| 3 Трансформатор тока | 3000/5 | 0,5 % | И523 |
| 4 Трансформатор тока | 200/5 (300/5) | 0,5 % | МФ0200 |
| 5 Нагрузочный трансформатор | Вторичный ток 2500 А |  |  |
| 6 Резистор | 100 Ом /150 Вт | 10 % | С5-35 |
| 7 Частотомер | 48 ÷ 51 Гц | 0,1 % | Ч3-57 |
| 8 Термометр ртутный | 0 ÷ 50° С | ± 1° С | ТД-4 |
| 9 Барометр | 80 ÷ 106 кП а | 200 Па | БАММ -1 |
| 10 Психрометр | 10 ÷ 100 % | 1 % | М34 |
| 11 Секундомер | 1 с ÷ 8 ч | 0,1 с | СОП пр-2а-3 |
| 12 Электросекундомер | 2 мс ÷ 100 с | 0,3 % измеряемого значения | ЭМС-54 |
| 13 Лабораторный автотрансформатор регулируемый | 187 — 242 В 5 А | 3 % | ЛАТР-1 |

Примечание: Вместо указанных в табл. 3 эталонных и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

# 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», а также общие правила выполнения работ в соответствии с технической документацией и требованиям безопасности, действующими на предприятии, где осуществляется поверка.

3.2 К проведению поверки допускаются лица, имеющие квалификационную группу не ниже третьей

3.3 При поверке необходимо ознакомиться с инструкциями по эксплуатации на них, а также с настоящей методикой поверки.

#### 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки  должны  соблюдаться  нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха:	плюс 205 С

- относительная влажность воздуха:	от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа  (от 650 до 800 мм. рт. ст.)

- напряжение питающей сети 22011 В переменного тока;

- частота питающей сети 500,5 Гц.

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- — представлены документы, подтверждающие проверку электрической безопасности в соответствии с ГОСТ Р 51350-99;

- — проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75;

- — поверяемый блок  подключен в соответствии с руководством по эксплуатации;

- — используемые при поверке средства измерения должны быть поверены и подготовлены к работе согласно  руководствам по эксплуатации.

# 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- — представлены документы, подтверждающие проверку электрической безопасности в соответствии с ГОСТ Р 51350-99;

- — проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75;

- — поверяемое устройство  подключено в соответствии с руководством по эксплуатации;

- — измерительные средства, задействованные при поверке, должны быть поверены и подготовлены к работе согласно  их  руководствам по эксплуатации.

5.2 Соотношение пределов допускаемой погрешности эталонного средства измерений и поверяемого блока должно быть не хуже, чем 1:3. Поверка проводится для нормальных условий эксплуатации с соблюдением времени установления рабочего режима.

5.3 Значение основной погрешности измерения определяются в следующих точках диапазона измерений: Х1= (0,1 - 0,15)Хк; Х2 = (0,2 - 0,3)Хк; Х3 = (0,4 - 0,6)Хк;  Х4 = (0,7 - 0,8)Хк; Х5 = (0,9 - 1,1)Хк, где Хк – конечное значение диапазона измерений.

5.4 Расчет погрешности измерения

Значение основной абсолютной погрешности измерений определяют по формуле:

-  = Аб – Аэ	  					(5.1)

где 	Аб – показания поверяемого блока;

Аэ – показания эталонного средства измерений.

значение основной приведенной погрешности измерений определяют по формуле:

-  = 100( Аб – Аэ)/Хк  					(5.2)

5.5 Характеристики, подлежащие определению перечислены в таблице 5.1

#### Таблица 5.1

| Наименование метрологических Характеристик | Диапазон | Пределы основной погрешности измерения |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения силы переменного тока с внутренним трансформатором тока, А | 0,4—5 2—25 20—250 200—2500 | ± (8 % от верхнего значения диапазона измерений + одна ед. мл. разр.) при времени измерения не менее 0,02 с. |
| Диапазон измерения времени срабатывания проверяемого аппарата, с | 0,01—99,99 | (0,01Тизм + 0,01). |
| * – время измерения не менее 0,02 с |  |  |

Обозначение: Тизм – измеренное время.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверяется маркировка и наличие необходимых надписей на наружных панелях блока, а также комплектность поставки. Проверяется отсутствие механических повреждений, способных повлиять на  его работоспособность.

6.2 Опробование

6.2.1 Подготовительные операции:

- разместить измерительные приборы на удобном для проведения работ месте;с

- соединить проводом заземляющие клеммы;

- для опробования в режиме измерения силы тока собрать схему рис. 6.1, отличающуюся от схемы проверки автоматических выключателей с нагрузочным трансформатором и остановом секундомера от резервных контактов АВ2 при использовании встроенного трансформаторов тока (рис.8 основного текста) включением в измерительную цепь устройства «Сатурн-М» эталонного амперметра ЭА;

- тумблер «Останов» должен быть в положении «Внешн.»

- включить приборы и вспомогательное оборудование и дать им прогреться.

6.2.2 Проверка работы в режиме измерения силы тока.

- Производится в ручном режиме при длительности подачи тока 5...10 с и разной степени открытия тиристоров.

- Рекомендуемые значения токов, для которых должна проводиться проверка для разных диапазонов измерения, представлена в таблице 6.1(показания эталонного прибора). Относительная погрешность измерения силы тока не должна иметь грубых ошибок, превышающих ±50 %.

Таблица 6.1

| Режим измерения | Показания эталонного прибора |
| --- | --- |
| на пределе 0,4÷5 А на пределе 2÷25 А на пределе 20÷250 А на пределе 200÷2500А | 0,5; 4,5 3; 20 30; 200 300; 2000 |

- Рис.6.1  Схема соединения приборов при контроле измерения силы тока

6.2.3 Проверка работы в режиме измерения времени

Для опробования в режиме измерения времени собрать схему рис.6.2. Погрешность измерения времени проверяется при длительности 60 с по эталонному секундомеру. Разница показаний не должна превышать ±3 с.

Рис.6.2 Схема соединения приборов при контроле измерения времени

Установить режим устройства «Ручной», задать время протекания тока 10 с и остановить секундомер размыканием внешнего автоматического выключателя. Провести измерение времени переключения и снять показания с устройства и эталонного прибора. Результаты опробования считаются удовлетворительными, если отсутствуют указанные грубые отклонения показаний. В противном случае устройство бракуется.

6.3 Определение основной погрешности измерений силы тока

Соберите схему согласно рис.1, выполните подготовительные операции согласно требованиям п.6.2.1.

Установите значения в соответствии с табл. 6.2, снимите показания эталонного амперметра и устройства.

Таблица 6.2

диапазон 0,4—5 А

| Эталонный амперметр, А | 1 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство, А |  |  |  |  |  |
| Значение основной погрешности, % |  |  |  |  |  |

### Таблица  6.2 продолжение

диапазон 2—25 А

| Эталонный амперметр, измеренное значение силы тока, А | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство, измеренное значение силы тока, А |  |  |  |  |  |
| Значение основной погрешности, % |  |  |  |  |  |

диапазон 20—250 А

| Эталонный амперметр, измеренное значение силы тока, А | 20 | 50 | 100 | 150 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство, измеренное значение силы тока, А |  |  |  |  |  |
| Значение основной погрешности, % |  |  |  |  |  |

диапазон 200—2500А

| Эталонный амперметр, измеренное значение силы тока, А | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство, измеренное значение силы тока, А |  |  |  |  |  |
| Значение основной погрешности, % |  |  |  |  |  |

- Результат проверки удовлетворителен, если в указанных поверяемых точках приведена погрешность, рассчитанная по формуле (3-2), не превышает 8 %  плюс одна ед. мл. разр.

6.4 Определение основной погрешности измерения времени срабатывания и отпускания контактов.

Соберите схему рис. 6.2 и выполните подготовительные операции по п.6.2.1.

Установите режим «Ручной» и длительность протекания тока 10 с. Задайте 100% открытие тиристоров и нажмите кнопку «Пуск». При этом запустится электросекундомер ЭМС. Ориентируясь на его показания, в соответствии с Треком табл. 6.3, переключите внешний автоматический выключатель (рис.2). Снимите показания эталонного электронного секундомера Тэт и устройства Тизм. Для малых времен (два первых столбца таблицы) задайте длительность протекания тока в соответствии с Треком, а для 100 с — задайте время 99,99 с. При этом автоматический выключатель можно не отключать.

Таблица 6.3

| Трек | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел допускаемой основной погрешности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 1 |
| Тэт |  |  |  |  |  |
| Тизм |  |  |  |  |  |
| Значение основной погрешности |  |  |  |  |  |

Результат поверки удовлетворителен, если значение основной погрешности не превышает значения, указанные во второй строке  табл.5.1.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах первичной поверки на корпус устройства наносится оттиск поверительного клейма, в паспорте производится запись о годности к применению и (или) выдается свидетельство о поверке.

При положительных результатах периодической поверки на корпус устройства наносится оттиск поверительного клейма и выдается свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к дальнейшему применению, в паспорт вносится запись о непригодности его к эксплуатации, клеймо предыдущей поверки гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

Межповерочный интервал – 1 год.